# 杭州市第一人民医院城东院区太平间设施项目调研公告

杭州市第一人民医院城东院区关于太平间设施项目公告，欢迎国内符合要求的供应商前来参加调研。

一.采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 项目 | 预算金额（万元） | 简要技术描述或 基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市第一人民医院城东院区太平间设施项目 | 15 | 杭州市第一人民医院城东院区太平间设施项目。 |

（一）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST-1具尸体冷冻柜 | - 机组制冷形式：直冷式 - 外形尺寸：柜体外形：2600*870*680（mm)；门洞内径尺寸：2000*670*455(mm) - 门面材质：0.8mm厚度不锈钢 - 外壳与内胆：外壳0.8mm不锈钢板、内胆0.6mm不锈钢制作 - 保温层：聚氨酯整体发泡成形，保温层厚度100mm,注射量45kg/m3 - 柜底框架：25*25*1.5mm不锈钢管 - 担架：不锈钢管（含3-4根支撑横档），1.5cm厚*25mm*25mm方管；不锈钢板0.8mm厚，尺寸1910mm*570mm； 8.导轨及导轮：导轨：δ=2.5mm不锈钢板 - 滑轮：ф=25mm*25mm铜制滑轮 - 9.门锁、铰链：合金长柄门锁及铰链； 10.蒸发器、毛细管：ф=8mm*0.9m（T2）紫铜管弯制排管形式，3*1.2mm毛细管 - 11.冷凝器：风冷式翘片紫铜管冷凝器 - 12.温控器：采用微电脑温度控制器，控制精确，温度显示清晰 13.压缩机：德国思科普10C全封闭压缩机（功率：300W） 单相电源220V 14.制冷剂：F22 15.制冷温度：32℃标准工况箱内制冷温度，满足控制在-6℃—-18℃ 16.门框加热除露：配置门框高压加热除露，除露管采用ф6mm紫铜管制 | 1 |
| 2 | 3具（单门单控）尸体冷冻柜 | - 机组制冷形式：直冷式 - 外形尺寸：柜体外形：2650*870*1850（mm) ；门洞内径尺寸：不小于2000*670*450(mm) - 门面材质：0.8mm厚度不锈钢 - 外壳与内胆：外壳0.8mm不锈钢板、内胆0.6mm不锈钢制作 - 保温层：聚氨酯整体发泡成形，保温层厚度100mm,注射量45kg/m3（外形3具一体，分上、中、下独立箱体） - 柜底框架：8#槽钢 7.托板（托盘式）1.5cm*25mm*25mm方管；0.8mm不锈钢板，尺寸1910mm*570mm - 不锈钢管（含3-4根支撑横档） 8.导轨及导轮：导轨：δ=2.5mm不锈钢板折弯成U型 - 滑轮：ф=25mm*25mm铜制滑轮 - 9.门锁、铰链：合金长柄门锁及铰链； - 10.蒸发器、毛细管：ф=8mm*0.9mm（T2）紫铜管弯制排管形式，Φ1.2mm毛细管 - 11.冷凝器：风冷式翘片紫铜管冷凝器 - 12.温控器：采用微电脑温度控制器，控制精确，温度显示清晰 （3套) 13.压缩机：德国思科普300W全封闭压缩机 3套 220V（上、中、下可分开独立控制） 14.制冷剂：F22 15.制冷温度：32℃标准工况箱内制冷温度，满足控制在-6℃—-18℃ 16.门框加热除露：配置门框高压加热除露，除露管采用ф6mm紫铜管制作 | 2 |
| 3 | 遗体电动液压升降车 | - 外形尺寸：外形：长 2300*宽650*高900（mm)（承载担架尺寸长1910mm*宽570mm） - 不锈钢大身框架材料：不锈钢3.0mm厚度 - 不锈钢盖板材料：不锈钢2.5mm厚度 - 不锈钢轨道材料：不锈钢3.0mm厚度 - 不锈钢支架材料：不锈钢5.0mm厚度 - 不锈钢架强拉挡材料：不锈钢5.0mm厚度 - 不锈钢底坐盖板材料：不锈钢1.0mm厚度 - 电器及液压升降总成箱：1套 | 1 |
| 4 | 不锈钢转运车 | - 规格：外形：2100mm×650mm×820mm - 2.主材：Ф1.5mm*32mm不锈钢管 - 3.1.5mm*25mm*25mm不锈钢管 - ф1.5mm*25mm不锈钢管 - 1.5mm*30mm*30mm 不锈钢管 - 1.0mm不锈钢板 - Ф400mm电动车轮胎 - 6寸带刹车万向轮制作 9mm防水衬板 | 1 |
| 5 | 4G温度记录仪 | 1.性能：数据自动上传云平台，可手机查看、微信报警 2.测量范围：-40℃～100℃ 3.精 度：±0.5℃ 4.分辨率：0.1℃ 5.传感器类型：军工优质NTC （外置） 6.远程设置：远程在线设置设备终端参数（上传间隔，报警间隔，报警上下限，关机，校准时间），无需链接链接点配置 7.记录容量：60000组数据，记满后覆盖最原始数据 8.记录/上传间隔：1分钟~任意时间可调 9.显示方式：LCD液晶显示 10.停机方式：远程关机、按钮开关机 11.GPRS功能：内置GPRS/4G全网通模块，可选GPS定位功能。 12.数据发送间隔：分钟、小时可设置 13.报警功能：内置蜂鸣及LED光线报警功能、短信报警、微信报警、邮件报警。断电报警 14.蓝牙打印功能：可选打印功能，与便携式微型打印机蓝牙连接打印。 15.供电方式：内置可充电锂电池 + 充电电源接口，电池保护功能，防止过充、放电 16.时钟显示：硬件时钟，掉电不丢时 17.尺寸大小：102×109×29 mm 18.配置接口：USB接口/手机在线配置 19.工作环境：-20℃～70℃（整机） 20.液晶显示：40mm×62mm | 7 |

二．响应文件内容：项目名称，报名公司，报名联系人及联系电话，质保期，售后服务方案，报价单，营业执照等相关资质文件，提供的资料需盖有公司公章。

三. 响应文件提交截止时间：2025年9月 19日 15时30 分（北京时间）

四. 响应文件提交地址： 杭州上城区学士坊4号2幢后勤保障部204房间 （或发送至指定邮箱）

五.调研时间：另行通知

六. 调研地址：另行通知

七.采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：杭州市浣纱路261号

联系人：童老师

联系电话：0571-56007409  邮箱：6606470@qq.com